SYSTÈME D’ANALYSE SPECTRALE

MONOCHROMATEUR CHROMEX

# MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Liste du matériel

Monochromateur + console

Capteur visible photopile Si

Ampli à gain variable UDT101C

Multimètre

Laser He-Ne

Lampe à vapeur de mercure + alimentation

Lampe blanche stabilisée Oriel + alimentation + condenseur

Filtre interférentiel

Lunettes à analyser

Micro-ordinateur

Carte A/N Candibus

Imprimante

Éléments méca. et élec. de liaison

cadre 1.

## Éléments à votre disposition

### Matériel

Voir cadre 1.

### Documentation

Voir cadre 2.

Liste de la documentation

Dossier technique

cadre 2.

### Logiciels

Liste des logiciels

ChromexLV

Excel

cadre 3.

Voir cadre 3.

## Travail demandé

### Choix du réseau

Vérifier que la mise en œuvre du système correspond à celle donnée cadre 4.

Le monochromateur dispose de 2 réseaux :

- Réseau 1 : 1200 traits/mm blazé à 500 nm.

- Réseau 2 : 600 traits/mm blazé à 1000 nm.

Le réseau n°1 est sélectionné.

Mise en œuvre du logiciel ChromexLV :

- Mettre le monochromateur sous tension. Attendre la fin de la procédure d’initialisation avant le lancer le logiciel.

- Faire Réglage/Carte d’acquisition.

- Spécifier le n° de la voie en connexion avec l’appareil. Cliquer sur Test lecture, Ajuster le moyennage à 128 minimum, puis Valider les paramètres.

### Étalonnage du monochromateur

- Éclairer la fente d'entrée à l'aide de la lampe à vapeur de mercure et d'un condenseur.

- Sous Réglages/Ouverture et fermeture des fentes, fermer la fente d’entrée à 100 µm puis cliquer sur ajuster, ensuite régler la fente de sortie à 100 µm puis cliquer sur ajuster puis valider les paramètres.

cadre 4 : Synoptique du système.

- Faire des enregistrements entre 530 et 560 nm avec un pas de 0.2 nm. Utiliser la commande Réglages/Paramètres d’acquisition puis valider les paramètres. Faire une mesure en choisissant Mesures/Démarrer puis cliquez sur acquérir. A la fin de l’acquisition, sortir et choisir Courbes/U=f(Lambda).

Ajuster le gain de l'amplificateur.

Attention : la tension en sortie d’amplificateur ne doit pas dépasser 10 V ! (limite max. pour carte A/N USB6009).

- Vous devez voir apparaître sur le spectre la raie verte très intense du mercure.

- Réduire progressivement la plage de scanning autour de la raie verte et diminuer la largeur des fentes (jusqu'à 10 ou 15 µm). Ajuster le gain de l'amplificateur. Augmenter la résolution en choisissant un pas d’acquisition de 0.01 nm.

- Calibrer le monochromateur sur ce pic  Mode opératoire :

- Sur la courbe U=f(lambda), placer le curseur sur le pic.

- Cliquez sur  Etalonnage du monochromateur, puis suivez les instructions

Faire appel à un professeur pour réaliser l'étalonnage

- Vérifier l’étalonnage en refaisant un spectre et en pointant le maximum du pic « vert ».

- Sauvegarder le fichier sous nom_étalon.chro

- Fournir une sortie imprimante du graphe de calibrage. Préciser sur la feuille les paramètres de l'acquisition : Largeur des fentes, limites du scanning (1, (2, pas d’acquisition((, gain de l’amplificateur.

- Noter sur le graphique l'intervalle dans lequel se trouve le maximum, par exemple:  .…. ( (VERT ( ….. en repérant correctement les points les plus élevés du pic. En déduire un intervalle d'incertitude.

### Spectre du mercure

#### Spectre autour du visible

- Ajuster la largeur des 2 fentes à 100 µm.

- Faire des enregistrements permettant de visualiser l'ensemble des raies entre 300 nm et 800 nm (Nom du fichiers : nom_mercureX.chro).

- Peut-on voir toutes les raies de manière identique ? Conclusions par rapport aux valeurs trouvées dans la littérature. Faire une sortie imprimante des graphes.

#### Étude du doublet jaune du mercure

- Faire un enregistrement du doublet jaune de la lampe avec la meilleure résolution (fentes de largeur faible, pas minimum, éclairement correct de la fente d'entrée). Repérer le maximum de chaque pic.

- Mesurer l'écart en longueur d'onde entre ces deux raies. (Nom des fichiers : nom_merjau.chro). Comparer à la valeur théorique.

#### Rôle des fentes et  influence sur le pouvoir de résolution.

- Refaire un enregistrement du doublet jaune (entre 573 et 583 nm au pas de 0,01 nm ) avec une ouverture des fentes de 1000 m en ajustant l’amplification pour ne pas saturer la carte A/N (tension inférieure à 10V).

- Recommencer sans rien changer au montage et en gardant la même amplification avec des fentes à 600 m puis 300 m enfin 100 m.

- Montrer l’acquisition à un professeur.

- Sauvegarder les fichiers sous nom_largeur.chro.

- Relever la largeur des pics largeur (( à mi-hauteur (ou bande passante BP).

- Pour quelles largeurs des fentes le doublet est-il résolu ?

### Étude du spectre de transmission d’un filtre interférentiel

On appelle facteur de transmission le rapport :

(t : flux transmis

(i : flux incident

Nous utiliserons la source de lumière blanche stabilisée Oriel. (Attention à la tension limite !)

- Eclairer la fente d’entrée, régler les paramètres d’acquisition : (1 = 535 et (2 = 555 nm avec un pas (( = 0,05 nm.

- Régler les fentes d’entrée et sortie à 100 µm, taper (=555 nm et appuyer sur « Aller à ( nm ». Cliquez sur « LIRE U » et vérifier que la tension ne dépasse pas 10V (Limite maximum de la carte d’acquisition USB 6009), régler l’amplificateur en conséquence. Valider les paramètres.

- Nous allons faire l’enregistrement de la Référence (source seule) puis de l’échantillon. Pour cela, choisir dans le menu Mesures : Démarrer et choisir acquisition de deux spectres.

- Donner le nom du premier spectre, lorsque le logiciel demande le nom de la deuxième courbe, placer  entre la lampe et la fente d’entrée le filtre interférentiel vert puis donner le nom de la deuxième courbe.

Attention :

Ne pas tenir ou laisser le filtre à proximité de la lampe ou de son image donnée par le condenseur. La chaleur dégagée par celle-ci abîme le filtre.

- Tracer les courbes Réf = f((), Ech = f(() et T = f(() en cliquant sur Courbes/Facteur de transmission :Usignal/Uref. Sauvegarder vos enregistrements sous transm.Chro

- Faire une sortie imprimante des graphes.

Montrer l’acquisition à un professeur.

### Étude de la densité optique de lunettes de sécurité laser

On appelle densité optique le rapport :

(t : flux transmis

(i : flux incident

Nous utilisons toujours la source de lumière blanche stabilisée Oriel.

- Procéder comme précédemment avec les mêmes précautions (Moyenne sur 256 échantillons).

- Intercaler les lunettes entre la lampe et le monochromateur.

Attention :

Ne pas tenir ou laisser les lunettes à proximité de la lampe !

- On choisira (1 = 400 nm, (2 = 780 nm, (( = 0,5 nm.

Remarque :

Vérifier  que les caractéristiques acquises soient toujours positives. Sinon appeler un professeur pour agir sur l’offset du boitier amplificateur.

- Tracer sur le même graphe (voir cadre 5) les courbes en cliquant sur Courbes/Densité optique : log(Uréférence/Usignal) :

- Référence = f((). Relever sur le graphe la tension URef (correspondant au flux lumineux reçu par le capteur) pour ( = 633 nm.

- Echantillon = f(() Relever la tension UEch pour ( = 633 nm.

- Calcul /Densité = f((). Relever D à 633 nm ; relever la long. d’onde pour DMax.

cadre 5 : Exemple d’acquisition.

- Sauvegarder vos enregistrements sous densite.mon.

- Faire une sortie imprimante des graphes.

Montrer l’acquisition à un professeur.

### Étude d’une LED blanche de type LUXEON

- Alimenter le LED LUXEON  sous une tension  de 5V

- Eclairer la fente d’entrée à l’aide de la LED et d’un condenseur, régler les paramètres d’acquisition : (1 = 390 et (2 = 700 nm avec un pas (( = 1 nm.

- Régler les fentes d’entrée et sortie à 200 µm. Valider les paramètres.

- Nous allons faire l’enregistrement de la source. Pour cela, choisir dans le menu Mesures : Démarrer et choisir acquisition d’un seul spectre.

Enregistrer la courbe sous LED_nom du groupe.chro