SYSTÈME DE MESURE INTERFÉROMÉTRIQUE

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

### Matériel

| Liste du matériel | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Interféromètre de Michelson sur microbanc constitué de : Laser He-Ne + aliment. Miroir Cubes séparateurs Lentille f’ = 20 mm Lames ¼ onde Polariseurs Éléments mécaniques de liaison et de réglage |  | X | X |
| Récepteurs à fibres |  | X | X |
| Boitier électronique |  | X | X |
| Compteur Métrologic |  | X | X |
| Miroir à déplacement piézo (à étudier) + alimentation + jauge de déformation |  | X | X |
| Pont extensométrique |  | X | X |
| Pont de Wheastone + ampli |  | X | X |
| Micro-ordinateur | X | X | X |
| Carte analogique/numérique |  | X | X |
| Oscilloscope analogique |  | X |  |
| Imprimante | X | X | X |

cadre 1.

### Documentation

cadre 2 : Courbe d'hystérésis d'un piézotranslateur pour différentes valeurs de la tension maximum.

### Logiciels

| Liste de la documentation | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier technique | X | X | X |

cadre 3.

| Liste des logiciels | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Piezo |  | X |  |
| Orcad |  |  | X |
| Labview |  | X |  |
| Excel |  | X | X |

cadre 4.

## Travail demandé

### Hystérésis

Le déplacement x du piézotranslateur du cadre 2 a été enregistré en fonction de la tension imposée au cristal lors d'un aller (de 0 à UMAX) et retour (de UMAX à O). Le graphe présente les courbes obtenues pour 3 valeurs de UMAX (500, 750 et 1000 V).

- Pourquoi dit-on qu'il y a hystérésis ?

- Représenter en rouge le graphe du déplacement x pour une tension U variant de 0 à 750 V puis de 750 V à 500 V puis de 500 à 1000 V.

### Étude du déplacement piézo- électrique d’un miroir Mpz

En raison de l'hystérésis, la position x du miroir dépend de l'évolution antérieure de la tension. On dit que x dépend du "chemin suivi par la tension UPiezo".

- Dans le cas du miroir à déplacement piézo électrique du  et cadre 6, lorsqu'on a un déplacement de 10 (m, quelle peut être la tension UPiezo imposée au cristal piézo ? Peut-on dire quelle est la tension UJauge fournie par la jauge de déformation qui lui est solidaire ?

- Quelle tension (UPiezo ou UJauge) renseigne sur la position x avec la meilleure précision ?

- Noter la valeur de la pente a de la droite de régression linéaire : a = ______ V/µm de votre graphe Ujauge = f(Dépl x).

cadre 5 : Exemple de mesure du déplacement x((m) en fonction de U_piezo (V).

cadre 6 :  Déplacement x mesuré en fonction de U_jauge : x ( 6,60.10-2. U_jauge + 0,003

### Étalonnage de la jauge de déformation

- Charger le fichier Labview Jauge.vi  celui-ci est associé à la dll JAUGE1.DLL simulant le principe de fonctionnement d’un pont de wheaston associé à un amplificateur différentiel (voir cadre 7).

- La résistance de la jauge vaut 350 Ω au repos.

- Fixer la résistance de Jauge à 350Ω.Deux graphes permettent de retrouver Udiff (tension différentiel à l’entrée de l’AOP) et VS la tension de sortie. Précisez dans ce cas les valeurs Udiff et VS.

- Fixer RJauge à 350.1 Ω, précisez la valeur de la tension de sortie Vs ainsi que la valeur de la tension différentielle d’entrée Udiff. En déduire le coefficient d’amplification de l’ensemble.

- Le bouton mode permet de montrer l’évolution de la tension de sortie Vs en fonction de Rjauge.

- Sélectionner avec la souris la fonction mode. Lorsque l’on applique une tension piezo égale à 100 V, on trouve en sortie Vs de notre amplificateur différentiel une tension de 40 mV. Retrouver  à l’aide du curseur associé au graphe la valeur R de la jauge correspondant à Vs = 40 mV.

- Est-ce qu’un multimètre de précision 0.1 % aurait permis de déterminer la valeur de R correspondant à Vs = 40 mV ?

cadre 7 : schéma de principe.

cadre 8 :face avant de la partie asservissement

### Déplacement asservi du miroir Mpz

Nous allons utiliser maintenant la tension UJauge pour contrôler le déplacement du translateur piézo. La tension UPiezo imposée au quartz dépendra de la tension de consigne UJauge fournie par la jauge.

- Sélectionner la commande Asservissement du programme piézo.

- Introduire la pente a de la droite de régression linéaire UJauge = f(Dépl. x) déterminée précédemment. L’ordonnée à l’origine b n’est pas à introduire.

- Vérifier que UPiezo = 0 V et que le compteur Métrologic est initialisé à 0.

- Demander un déplacement d’environ 1,58 µm.

- Quelle est la valeur N que le compteur Métrologic doit afficher en fin de déplacement ?

- Recommencer plusieurs fois pour d’autres déplacements afin de vérifier le bon fonctionnement de l'asservissement.

Faire une démonstration en la commentant à un professeur.

### Problématique

Dans la salle B008, nous avons un microscope interférentiel qui permet de mesurer des rayures sur des surfaces polies en mode PSI. La méthode PSI (phase shifting interferometry) s'apparente au Moiré par projection de franges avec décalage de phase. Ce décalage de phase est réalisé à l’aide d’un piezo, le déplacement de celui-ci est de l’ordre de 0.079 µm pour chaque déphasage de π/2.

Est-ce que l'ensemble piézo + système de mesure du TP permettrait de réaliser la fonction du microscope interférométrique ? Si non, comment améliorer la précision du dispositif de TP (argumenter votre réponse : précision par chaque déphasage et déplacement total=2π)